# 外骨骼輔助人機介面 — 生物力學模型規格書（修訂版）

基於原始需求文件的公式審查與修正  |  2025

# 一、原始文件公式問題彙整

經逐條審查原需求文件中的生物力學公式，共發現以下五項問題：

[錯誤] M_lumbar 公式缺少重力加速度 g

原文寫為 M_lumbar = W_upper × d × sin(θ)，W_upper 的單位為 kg（質量），

力矩計算須乘以 g = 9.81 m/s²。正確應為：

M_lumbar = W_upper [kg] × g [9.81 m/s²] × d_COM [m] × sin(θ)

[錯誤] F_mus（未穿戴）公式計算方式錯誤

原文出現「F_mus = W_upper × 9.81」，這是上半身重力，不是背肌力。

正確計算背肌力應使用力矩平衡原理：

F_mus = M_lumbar / d_mus（其中 d_mus ≈ 0.05 m，豎脊肌有效力臂）

[錯誤] F_c_exo 公式缺少重力加速度 g

原文寫為 F_c_exo = W_upper × cos(θ) + M_mus_exo / d_mus，

第一項 W_upper 單位為 kg，須乘以 g 才能得到力（N）。

正確應為：F_c_exo = W_upper × g × cos(θ) + M_mus_exo / d_mus

[錯誤] 減壓率公式分母錯誤

原文寫為 Reduction% = (F_c_bare - F_c_exo) / F_c_exo × 100%，

分母應為基準值 F_c_bare（未穿戴），不是 F_c_exo。

正確應為：Reduction% = (F_c_bare - F_c_exo) / F_c_bare × 100%

[建議] M_exo 線性模型的適用範圍說明不足

原文同時提到 M_exo = K×θ 和 M_exo = F1 + K×θ 兩種模型，造成混淆。

對於被動式彈簧外骨骼（自然長度在直立位），校正後 θ=0° 時彈簧無預壓，

使用 M_exo = k × θ 即可。若有預壓（F1>0），才需用 F1 + k×θ 模型，

本規格書採用無預壓版本（k 的單位：Nm/deg）。

# 二、參數定義與預設值

下表列出所有生物力學計算所需參數的定義、單位與本系統採用之預設值：

| 符號 | 說明 | 單位 | 預設值 | 參考來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| θ | 校正後軀幹前傾角（Trunk Flexion Angle） | degree | IMU 即時量測 | IMU 校正後歸零 |
| W_body | 受測者全身體重 | kg | 輸入欄位 | — |
| W_upper | 腰部以上體重（= 0.6 × W_body） | kg | 0.6 × W_body | Winter (2009): 55–67% |
| g | 重力加速度 | m/s² | 9.81 | 物理常數 |
| d_COM | 上半身質心到 L5-S1 距離 | m | 0.30 | 文獻範圍 0.25–0.35 m |
| d_mus | 豎脊肌有效力臂（到脊椎中心） | m | 0.05 | 解剖學常數 0.04–0.06 m |
| k | 被動式外骨骼彈簧係數 | Nm/deg | 使用者輸入 | 廠商規格書 |
| F_c_NIOSH | NIOSH 腰椎壓迫力傷害臨界值 | N | 3400 | NIOSH 1994 |

# 三、修正後完整生物力學公式

以下為經審查修正後的完整計算流程，已全部對應實作於 calculations.py。

## 3.1 上半身有效重量

將受測者體重換算為腰部以上承重質量：

W_upper = 0.6 × W_body                [kg]

（0.6 為人體上半身佔全身質量比例的常用近似值，文獻範圍 0.55–0.67）

## 3.2 腰椎平衡力矩（Lumbar Moment）

前傾角 θ 時，維持軀幹平衡所需的腰椎力矩（修正：加入 g）：

M_lumbar = W_upper × g × d_COM × sin(θ)          [N·m]

▶ θ 越大，sin(θ) 越大 → M_lumbar 非線性飆升（主要驅動腰椎風險的因子）

## 3.3 外骨骼輔助力矩（Exoskeleton Moment）

被動式彈簧外骨骼，校正後直立位（θ = 0°）時無預壓：

M_exo = k × θ                                     [N·m]

▶ k 單位為 Nm/deg；若廠商規格為 N·m/rad，需換算（× 180/π ≈ × 57.3）

▶ 若彈簧有預壓力 F1（初始預壓大於 0），改用：M_exo = F1 + k × θ

## 3.4 穿戴後背肌剩餘力矩

外骨骼分擔部分力矩後，背肌仍需承擔的剩餘力矩：

M_mus_exo = max(0, M_lumbar - M_exo)              [N·m]

▶ max(0, …) 確保外骨骼不會對背肌產生「負力矩」（過度輔助時限制為 0）

## 3.5 未穿戴腰椎壓迫力 F_c_bare

L5-S1 椎間盤所受總壓力由兩部分組成（修正：F_c_bare 的 W_upper 須乘 g）：

F_mus_bare = M_lumbar / d_mus                     [N]

F_c_bare   = W_upper × g × cos(θ) + F_mus_bare  [N]

▶ 第一項：上半身重力在脊椎軸方向的分力（垂直壓縮）

▶ 第二項：豎脊肌收縮力傳遞到椎間盤的壓力（通常是主要貢獻項）

## 3.6 穿戴外骨骼腰椎壓迫力 F_c_exo

外骨骼輔助後，背肌需求降低，椎間盤壓力隨之降低（修正：加入 g）：

F_mus_exo  = M_mus_exo / d_mus                   [N]

F_c_exo    = W_upper × g × cos(θ) + F_mus_exo  [N]

## 3.7 外骨骼減壓率（修正分母）

相對於未穿戴基準的腰椎壓力降低百分比（修正：分母改為 F_c_bare）：

Reduction% = (F_c_bare - F_c_exo) / F_c_bare × 100%

▶ 設計良好的腰部外骨骼，θ > 45° 時約可降低 20%–40%

## 3.8 負載指數（Load Index）

以 NIOSH 3400 N 臨界值為基準的無因次風險指標：

LI = F_c / 3400

▶ 其中 F_c 為當前條件下的椎間盤壓力（bare 或 exo 條件）

| LI 範圍 | 風險等級 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| LI < 0.75 | 低風險 (normal) | F_c < 2550 N，安全操作 |
| 0.75 ≤ LI ≤ 1.0 | 中等風險 (warning) | F_c = 2550–3400 N，需留意 |
| LI > 1.0 | 高風險 (high) | F_c > 3400 N，超過 NIOSH 上限 |

# 四、完整計算流程（對應 calculations.py）

| 步驟 | 計算式 |
| --- | --- |
| INPUT | θ [deg], W_body [kg], k [Nm/deg], condition {bare¦exo} |
| STEP 1 | W_upper = 0.6 × W_body |
| STEP 2 | M_lumbar = W_upper × 9.81 × 0.30 × sin(θ) |
| STEP 3 | M_exo = k × θ |
| STEP 4 | M_mus_exo = max(0, M_lumbar - M_exo) |
| STEP 5a | F_mus_bare = M_lumbar / 0.05 |
| STEP 5b | F_c_bare = W_upper × 9.81 × cos(θ) + F_mus_bare |
| STEP 6a | F_mus_exo = M_mus_exo / 0.05 |
| STEP 6b | F_c_exo = W_upper × 9.81 × cos(θ) + F_mus_exo |
| STEP 7 | Reduction% = (F_c_bare - F_c_exo) / F_c_bare × 100 |
| STEP 8 | LI = F_c_display / 3400 → risk_flag |
| OUTPUT | M_lumbar, M_exo, M_mus_exo, F_c_bare, F_c_exo, Reduction%, LI, risk_flag |

# 五、模型假設與適用限制

▶ 準靜態假設：本模型忽略動態加速度（慣性力），假設動作緩慢且近似靜態平衡。實際護理搬運（如移床）涉及加速，真實椎間盤壓力會高於模型估算值。

▶ 單肌肉模型：使用單一等效背肌（豎脊肌）代表所有腰背伸肌群。實際上涉及多組肌肉共同作用，此模型為工程近似，但在評估相對減壓效果時仍具參考價值。

▶ 上半身重量比例固定：W_upper = 0.6 × W_body 為固定比例，未考慮受測者體型差異。文獻範圍為 0.55–0.67，建議未來可加入實際量測或依 BMI 調整。

▶ 外骨骼線性彈簧模型：M_exo = k × θ 為線性近似，適用於低速動作。若外骨骼為氣壓棒（Pneumatic Actuator），其力-行程關係為非線性，應替換為廠商提供的 Lookup Table 或氣體力學公式。

▶ 不考慮外部負載：目前計算未加入受測者手持物品的重量（W_load = 0）。若需評估搬運情境，應在 W_upper 中加入搬運物重量：W_upper = 0.6×W_body + W_load。

# 六、數值驗證範例

以受測者體重 65 kg、軀幹前傾角 θ = 45°、彈簧係數 k = 0.5 Nm/deg 為例：

| 變數 | 計算結果 |
| --- | --- |
| W_upper | 0.6 × 65 = 39 kg |
| M_lumbar | 39 × 9.81 × 0.30 × sin(45°) = 39 × 9.81 × 0.30 × 0.707 ≈ 81.4 N·m |
| M_exo | 0.5 × 45 = 22.5 N·m |
| M_mus_exo | 81.4 - 22.5 = 58.9 N·m |
| F_mus_bare | 81.4 / 0.05 = 1628 N |
| F_c_bare | 39 × 9.81 × cos(45°) + 1628 = 270.7 + 1628 ≈ 1899 N |
| F_mus_exo | 58.9 / 0.05 = 1178 N |
| F_c_exo | 39 × 9.81 × cos(45°) + 1178 = 270.7 + 1178 ≈ 1449 N |
| Reduction% | (1899 - 1449) / 1899 × 100 ≈ 23.7% |
| LI (bare) | 1899 / 3400 ≈ 0.559 → 低風險 |
| LI (exo) | 1449 / 3400 ≈ 0.426 → 低風險 |

# 七、Excel 資料庫欄位定義

| 欄位名稱 | 中文說明 | 單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| record_id | 紀錄編號 | — | 自動產生 001–999 |
| subject_name | 姓名 | — | 中英文 |
| gender | 性別 | — | 男 / 女 |
| age | 年齡 | 歲 |  |
| height_cm | 身高 | cm |  |
| weight_kg | 體重 | kg |  |
| spring_k | 彈簧係數 | Nm/deg |  |
| task_type | 任務類型 | — | 擺位 / 移床 |
| condition | 條件 | — | bare / exo |
| timestamp | 時間戳記 | — | 自動代入電腦時間 |
| theta_deg | 軀幹前傾角 | ° | IMU 即時量測 |
| M_lumbar | 腰椎平衡力矩 | N·m | STEP 2 |
| M_exo | 外骨骼輔助力矩 | N·m | STEP 3 |
| M_mus_exo | 背肌剩餘力矩 | N·m | STEP 4 |
| F_c_bare | 未穿戴壓迫力 | N | STEP 5b |
| F_c_exo | 穿戴壓迫力 | N | STEP 6b |
| reduction_percent | 外骨骼有效率 | % | STEP 7 |
| load_index | 負載指數 | — | STEP 8 |
| risk_flag | 風險等級 | — | normal / warning / high |

本文件由 Claude 根據生物力學文獻與原需求文件自動審查生成  |  參考：McGill (2007), Winter (2009), NIOSH (1994)